| 用户手册 |  |
| --- | --- |

SF641R（640×512）

# 非制冷红外测温组件

Rev. 1.4

# 浙江大立科技股份有限公司

版本更新记录：

| 版本 | 描述 | 作者 | 检查 | 检查 | 批准 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev1.0 | 创建（基于SF641R） | PWQ |  |  |  | 2023-6-17 |
| Rev1.1 | 新增PAL输出时序 | WXL |  |  |  | 2023-7-25 |
| Rev1.2 | 新增USB接口输出描述 | WXL |  |  |  | 2023-12-15 |
| Rev1.3 | 新增USB版本注释 | WXL |  |  |  | 2024-01-05 |
| Rev1.4 | 修改对接插件型号 | WXL |  |  |  | 2024-04-30 |

浙江大立科技股份有限公司 发布

最终解释权归浙江大立科技股份有限公司所有

# SF641R模组使用注意事项

警告

- 任何情况下（开机或关机）避免将组件探测器窗口（不带镜头或带镜头）直接对准强烈辐射源（如太阳、激光、钢水等），以免对探测器造成不可恢复的损伤，严重者可能造成探测器损坏。

- 在任何情况下，不能触摸探测器窗口，以免引起探测器窗口污垢、油污及静电损坏等情况的发生，以上情况将造成组件性能严重下降，甚至可能造成组件损坏。

- 本组件为高精密的光电产品，因此在使用、储存、运输过程中应对其进行妥善防护，粗暴操作（如产品跌落、碰撞等造成的探测器、外壳的损伤，装配过程中引起内部连线断裂，产品受潮、雨淋等）可能造成组件性能下降，严重者可能造成组件损坏。

- 请确保控制工装线连接可靠，如控制工装线处于接触不良或错误状态下开机，可能会造成组件损坏，严重者将损坏探测器。

- 在组件安装连接时，应做好控制工装线及工装板的防护，否则静电可能使组件性能下降，严重者可能造成组件不能正常工作。

- 如果本产品工作异常，请与本公司服务部门联系。请勿以任何方式拆解或更改本组件。

- 请使用符合产品规格的电源，否则可能造成组件工作不正常，严重者会造成组件损坏。

目录

1. 产品介绍	1

2. 技术指标	2

3. 机械参数	3

4. 组件用户接口说明	5

4.1串口版本对外接口	6

4.2 UVC版本对外接口	7

4.3模拟视频	8

4.4 LVCMOS输出	8

4.5 UVC输出	11

5. 软件协议	12

6. 上位机基本操作	13

6.1 设备连接	13

6.2 图像调整	13

6.3 校正设置	16

6.4 测温设置	17

7. 出货清单	18

- 产品介绍

SF641R模组，是基于非制冷红外焦平面探测器的小型化红外测温模组产品。模组每秒输出25帧（25Hz）全幅图像数据、原始灰度值或者全幅测温数据，具备丰富的视频输出格式，易于系统集成。

模组采用规格为Hirose 70芯 DF40C-70DP-0.4V（51）的连接器输出YUV图像数据（或原始灰度值或温度值）；采用UART(TTL 3.3V)通用串口进行控制和通信。可通过选配USB扩展板实现UVC图像传输及模组控制。

模组具有体积小、重量轻、功耗低、性价比高等优势，适合集成应用于工业检测、智慧电网、森林防火、石油化工、无人机等场景。

图1 SF641R模组外观图

SF641R模组包含以下功能：

- -20℃～+550℃量程范围内精确测温

- 全幅测温输出

- 最高温/最低温、中心点、任意点测温

- 8倍频电子变倍

- 14种色标可选，极性切换

- 手动/自动定时校正

- 模拟视频（PAL、NTSC）

- LVCMOS数字输出

- DDE数字图像细节增强

- 亮度、对比度调节等

- 9mm、13mm、25mm、35mm镜头可选配

- 可选配USB扩展板实现UVC图像传输及模组控制

- 技术指标

SF641R模组的详细技术指标参数描述如下：

表1 模组技术指标

| 类型 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 模组性能 指标 | 探测器类型 | 非制冷红外焦平面探测器 |
|  | 分辨率 | 640×512 |
|  | 像元间距 | 12um |
|  | 帧频 | 25Hz |
|  | 响应波段 | 8～14um |
| 测温 | 测温范围 | -20℃～+150℃， +100℃～+550℃ |
|  | 最大误差 | ±2℃或±2% |
|  | 测温模式 | 中心点、最高温/最低温，可移动点、全幅温度输出，支持区域测温、等温分析功能开发 |
|  | 测温校正参数 | 距离、湿度、发射率（可配置） |
| 图像控制 | 亮度调整 | 手动及自动 |
|  | 对比度调整 | 手动及自动 |
|  | 极 性 | 色标反向 |
|  | 色 标 | 14种色标 |
|  | 数字变倍 | 1～8x连续变焦 |
|  | 非均匀性校正 | 手动校正，开机自动校正，正常工作后定时校正（定时时间长短可设置） |
|  | 图像处理 | 数字细节增强DDE |
|  | 翻转功能 | 上下翻转、左右翻转、镜像翻转。 |
| 镜头 | 镜头参数 | 9.1mm（固定无热化） |
|  |  | 13mm（固定无热化） |
|  |  | 25mm（固定无热化） |
|  |  | 35mm（固定无热化） |
|  | 防护要求 | 第一面镀硬碳膜，镜片第一面与外镜筒间按IP67防护设计 |
| 电源系统 | 外接电源 | DC5V（4～5V） （USB扩展板支持4～6V） |
|  | 典型功耗 | ≤1.0W（不含扩展板） |
| 视频输出 | 数字接口 | LVCMOS（16bit YUV、14bit温度，支持BT656） |
|  | 模拟视频 | 1路PAL或NTSC |
| 控制接口 | 通讯口 | UART(TTL 3.3V) |
|  | 预留IO | 可根据客户实际需求定义 |
|  | 协议 | 大立VIVA系列模组协议 |
| 接口型式 | 硬件接口 | 标准模组为板间连接器 型号：DF40C-70DP-0.4V(51) |
|  |  | 加USB扩展板后为USB Type-C |
|  | 安装接口 | 四面8-M1.6深3螺纹孔 |
| 物理特性 | 重 量 | 22g（不含镜头及镜头接口） |
|  | 尺 寸 | W26×H26×D22.7mm（不含镜头及镜头接口） |
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃～+60℃ |
|  | 存储温度 | -45℃～+70℃ |
|  | 抗冲击 | GB/T2423.5-2019 |
|  | 抗振性 | GB/T2423.10-2019 |
| 安全性 | 电气安全 | 按GB16796要求 |
|  | EMC | 符合CE要求 |
|  | RoHS | 2011/65/EU |

- 机械参数

标准模组外形尺寸如图2所示(单位：mm，图示尺寸不包括镜头)。

图2标准模组外形尺寸

表2 模组对外接口盖板尺寸

| 型号 | SF641R 标准版本 | SF641R USB版本注 |
| --- | --- | --- |
| 模组对外接口盖板尺寸 |  |  |

注：USB版本为标准版上，扣接USB接口版，再加装后盖。

- 组件用户接口说明

用户可根据实际需要选配扩展板，标准版本对外为板间连接器，可通过选配扩展板选择USB版本。

表3 用户接口说明

| 型号 | 产品图例 | 主要接口 | 模组接插件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准版本 |  | ●供电电源接口、UART通信接口、模拟视频接口、16bit LVCMOS数字视频接口、以及4个按键接口等 ●视频输包括LVCMOS,PAL/NTSC模拟输出 | 板件连接器型号： DF40C-70DP-0.4V（51） 推荐用户对接接插件型号：DF40HC(3.0)-70DS-0.4V(51) |
| USB版本 |  | ●电源USB供电，电压4～6V ●视频USB UVC | 普通标准USB TYPE C，连接器型号： KLT-244K-72BR |

4.1标版本对外接口

模组对外接口的接插件，位于主控板尾部，其位置和引脚排列顺序如图4所示。按下图所示的方向安装时，成正立的像。

图3模组接口和位置

模组对外接口采用Hirose 70芯 DF40C-70DP-0.4V（51）连接器连接器，在连接器的两头各有两个管脚共4个管脚接地，用以固定，然后这4个固定脚之间共有70pin包含组件供电电源接口、UART通信接口、模拟视频接口、16bit LVCMOS数字视频接口、以及4个按键接口等。该插座的引脚定义如表2。典型电源输入电压为DC4～5V，此处电压值指到接插件的电压。

表4 Hirose 70芯DF40C-70DP-0.4V（51）连接器引脚定义

| 引脚序号 | 引脚名称 | I/O | 电平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、2、3、4 | Power Supply | I | DC4～5V |
| 5、6、7、8 | GND | I | 电源地 |
| 9 | VIDEO-GND | I | 模拟视频地 |
| 10 | VIDEO-OUT | O | 模拟视频输出 |
| 11 | VIDEO-GND | I | 模拟视频地 |
| 12 | -- | -- | 保留 |
| 13、14 | GND | I | 电源地 |
| 15 | -- | -- | 保留 |
| 16 | -- | -- | 保留 |
| 17、18 | GND | I | 电源地 |
| 19、20、21、22 | -- | -- | 保留 |
| 23 | DV15 | O | 3.3V（16bit/14bit/8bit/BT.656/BT.1120 LVCMOS数字视频数据信号） |
| 24 | DV14 | O |  |
| 25 | DV1 | O |  |
| 26 | DV0 | O |  |
| 27 | DV3 | O |  |
| 28 | DV2 | O |  |
| 29 | DV5 | O |  |
| 30 | DV4 | O |  |
| 31 | DV7 | O |  |
| 32 | DV6 | O |  |
| 33 | DV9 | O |  |
| 34 | DV8 | O |  |
| 35 | DV11 | O |  |
| 36 | DV10 | O |  |
| 37 | DV13 | O |  |
| 38 | DV12 | O |  |
| 39 | Line_Valid | O | 3.3V（LVCMOS行有效信号） |
| 40 | Frame_Valid | O | 3.3V（LVCMOS帧有效信号） |
| 41 | Clock | O | 3.3V(LVCMOS时钟信号) |
| 42 | -- | -- | 保留 |
| 43、44 | GND | I | 电源地 |
| 45 | UART_TX | O | 3.3V |
| 46 | UART_RX | I | 3.3V |
| 47 | -- | O | 预留 |
| 49 | -- | O | 预留 |
| 48 | KEY1 | I | 预留IO |
| 50 | KEY2 | I | 预留IO |
| 52 | KEY3 | I | 预留IO |
| 54 | KEY4 | I | 预留IO |
| 51 | -- | O | 预留 |
| 53 | -- | O | 预留 |
| 55、56 | GND | I | 电源地 |
| 57 | -- | O | 预留 |
| 59 | -- | O | 预留 |
| 61 | -- | O | 预留 |
| 63 | -- | O | 预留 |
| 65 | -- | O | 预留 |
| 67 | -- | O | 预留 |
| 58、60、62、64、66、68 | -- | I/O | 预留 |
| 69、70 | GND | I | 电源地 |

4.2 UVC版本对外接口

模组对外的USB座，位于主控板尾部，按下图所示的方向安装时，成正立的像。

图4 UVC模组接口和位置

4.3模拟视频

模拟视频信号，支持PAL和NTSC两种模式。在上位机“模拟输出数据”切换。PAL输出分辨率为720×576@25Hz，有效分辨率为640×512，居中，四周涂黑；NTSC输出分辨率为720×480@30Hz，有效分辨率为640×512，居中，两边涂黑。

4.4 LVCMOS输出

LVCMOS数字视频输出包括1个时钟信号（Clock）、1个行有效信号（Line_Valid）、1个帧有效信号（Frame_Valid），以及16个数据信号（DV0-DV15）。

CMOS输出信号类型包括BT656，YUV422 16, TEMP14三种，当用户选择输出BT656信号时，数据位为8bit，即DV[7:0]，其中DV0为LSB，DV7为MSB；当用户选择输出YUV422信号时，数据位为16bit，即DV[15:0],其中DV7～DV0对应Y[7:0]，DV15～DV8对应CbCr[7:0]；当用户选择温度（TMP14）数据时，输出14位灰度数据，数据位为14bit,即DV[13:0]，其中DV0为LSB，DV13为MSB，见下图5。

LVCMOS数字视频可通过控制指令开启或关闭，CMOS输出信号类型可通过指令切换。

图5 ：输出格式定义

### 4.4.1  YUV422 or TEMP14 LVCMOS数字视频时序图

图6 YUV422 or TEMP14 LVCMOS数字视频时序图

图7 YUV422 or TEMP14 LVCMOS数字视频时序图

（1）DV推荐使用Clock的下降沿采样；

（2）Line_Valid、Frame_Valid均为高电平有效；

（3）Line_Valid有效后，持续n个Clock，依次对应该行第1列到最后一列数据有效；

### 4.4.2  BT656（PAL）信号时序图

图8 BT656时序图

模组输出的640*512分辨率的图像居中填充在BT656的720*576分辨率图像中，即有效图像上下各填充了16行的固定数据16’h8010,左右各填充了40列的固定数据16’h8010。

4.5 UVC输出

模组可通过选配USB扩展板实现UVC输出，模组作为UVC从设备，内部有一个VC接口和一个VS接口，其中VC接口用于模组控制，VS接口用于图像和温度数据输出。输出数据时，默认输出图像数据，格式为YUYV，每个像素点大小为2Byte。输出分辨率为640×514,第1行～第512行为图像数据，第513行～第514行为状态信息。

表5  UVC输出格式说明

| 输出数据内容 | 像素字节数 | 像素个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图像数据 | 2 | 640×514 | D[15:8]：Y分量 D[7:0] ：UV分量 |
| 温度数据 | 2 | 640×514 | D[13:0] ：14位温度数据 D[15:14]固定为0 |
| 图像温度交替输出 | 2 | 640×514 | 图像：D[15:8]：Y分量 D[7:0] ：UV分量 温度：D[13:0] ：温度数据 D[15:14]固定为0 |

模组默认状态为输出YUYV图像数据，Y分量在前，UV分量在后，可切换为输出温度数据，或图像与温度隔帧交替输出。

输出图像数据时，格式是YUYV（YUV422），每两个像素点的32bit数据Y00 U00 Y01 V00，按YUV422解析，获得的两个像素点YUV值分别为Y00U00V00和Y01U00V00。使用时需先以YUYV方式读取到数据，再把每个像素点的YUV值直接转为RGB显示用。

输出温度数据时，每个像素点为14bit的灰度值，以16bit方式传输，其中低8位在前，高8位在后（高8位的最高两位固定为0），需直接去获取灰度值。探测目标的温度测量值Tc（℃），与组件返回的温度量Vc（灰度）的换算关系为：

Tc= Vc/10–273；

- 软件协议

可通过软件协议来控制模组，标准模组为串口控制，USB版本为UVC的VC通道控制，进行传输控制输入输出数据的基本构成形式为数据包。串口模式通信以及UVC模式时VC通道的上行下行数据（不包括VS通道的数据），其数据组成形式均为如下所述的数据包，每个数据包包含8个部分，每一个部分及其格式如下表所示。

| 完整报文格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同步头 | 状态码 | 保留 | 功能码 | 参数长度 高位 | 参数长度 低位 | CRC1高位 | CRC1低位 | 参数 可选 | CRC2 高位 | CRC2 低位 |

表6 报文格式说明

| 名称 | 长度 | 说明 | 数值范围 | 数据开始位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同步头（Process Code ） | 1 | 报文开始的标志 | 0x6e | 0 |  |
| 状态码(Status) | 1 | 状态值 | 0~0xa | 1 | 表7 |
| 保留位(Reserved ) | 1 | 保留字段 | 0x0 | 2 |  |
| 功能码(Function ) | 1 | 功能字段 | 0~0xe5 | 3 |  |
| 参数长度高位(Byte Count)(MSB) | 1 | 数据高位 | 0~0xff | 4 |  |
| 参数长度低位(Byte Count)(LSB) | 1 | 数据低位 | 0~0xff | 5 |  |
| CRC1高位(MSB) | 1 | 高位CRC | 0~0xff | 6 |  |
| CRC1低位(LSB) | 1 | 低位CRC | 0~0xff | 7 |  |
| 参数（根据Byte Count选项，可选）(Argument) | 参数长度（N） | 参数内容 | 0~0xff | ...... |  |
| CRC2高位(MSB) | 1 | 高位CRC | 0~0xff | N+9 |  |
| CRC2低位(LSB) | 1 | 低位CRC | 0~0xff | N+10 |  |

数据由同步头，状态，功能码，参数长度，参数部分，以及CRC校验组成。

同步头：同步字节0x6e

状态码：

表7 状态码描述

| 数据 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x00 | 接收成功 |
| 0x02 | 设备繁忙 |
| 0x03 | 参数超出范围 |
| 0x04 | 数据校验错误 |
| 0x05 | 不能识别该同步码 |
| 0x06 | 不能识别该功能码 |
| 0x07 | 设备超时 |
| 0x09 | 数据byte个数错误 |
| 0x0a | 功能码未使能 |

功能码：模组功能控制码

参数长度：用于指定数据包中的参数字节数

参数部分：配合控制码功能参数

CRC校验：计算两个循环冗余检查（CRC）使用CCITT-16初始化为0。（多项式=x16+x12+x5+1）CRC1只计算的前6个字节。CRC2是使用数据包中所有先前的字节（即：字节0到N）。

表8 命令描述

| 功能编码 | 功能命令 | 功能描述 | 参数个数 | 参数描述 | 注备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 单点校正 | 单点校正 | Set： Cmd：1 Reply:0 | 参数1： 0x00 = 手动 0x02 = 外同步 |  |
| 0x06 | 自动单点功能 | 自动单点功能 | Set： Cmd：3 Reply：0 | 参数1： 0x00：关闭 0x01：打开 参数2~3： 5~3550：时间间隔（秒） | 注意：命令支持5~3550，其中osd中为5,10,15.....3550,顾调出osd菜单例如命令值为9,会以5的倍数往更大值靠近，顾该值更新为10 |
|  |  |  | Get： Cmd：0 Reply：3 |  |  |
| 0x07 | 自动单点温度间隔 | 自动单点温度 | Set： Cmd：5 Reply：0 | 参数1： 0x00：关闭 0x01：打开 参数2~5: 温度值（°C精确到小数点后面2位） | 温度为int类型，与真实值放大100倍 |
|  |  |  | Get： Cmd：0 Reply：5 |  |  |
| 0x10 | 2D设置 Set_2D& Get_2D | 2D开关以及2D等级 | Set： Cmd:2 Reply:0 | 参数1： 0x01：打开 0x02：关闭 参数2： 0~50 |  |
|  |  |  | Get： Cmd:0 Reply:2 |  |  |
| 0x11 | 增强模式 Set_Enhance_Mode & Get_Enhance_Mode | DDE等级 | Set： Cmd:15 Reply:0 | 参数1： 0x05:DDE 参数2~3： 保留 参数4~5： 保留 参数6~7： 保留 参数8~9： 保留 参数10: DDE级别(0~255) 参数11~12： 保留 参数13~14： 保留 参数15： 保留 | DDE功能默认开启，其余保留值默认0 |
|  |  |  | Get： Cmd:0 Reply:15 |  |  |
| 0x14 | 色标 Set_Colorize_Sel & Get_Colorize_Sel | 色标设置 | Set： Cmd:9 Reply:0 | 参数1： 0x00 = 正极 0x01 = 负极 参数2： 0x00 = 白热 0x01 = 黑热 0x02 = 聚变 0x03 = 彩虹 0x04 = 金秋 0x05 = 午日 0x06 = 铁红 0x07 = 琥珀 0x08 = 玉石 0x09 = 夕阳 0x0a = 冰火 0x0b = 油画 0x0c = 石榴 0x0d = 翡翠 |  |
|  |  |  | Get： Cmd:0 Reply:9 |  |  |
| 0x15 | 翻转 Set_Flip_Sel & Get_Flip_Sel | 图像翻转 | Set： Cmd:1 Reply:0 | 参数1： 0x00 = 正常 0x01 = 左右 0x02 = 上下 0x03 = 镜像 |  |
|  |  |  | Get： Cmd:0 Reply:1 |  |  |
| 0x16 | 亮度 Set_Bright & Get_Bright | 亮度配置 | Set： Cmd:2 Reply:0 | 参数1： 0x01： 亮度自动模式 0x02： 亮度手动模式 参数2： 0~100：亮度值 |  |
|  |  |  | Get： Cmd:0 Reply:2 |  |  |
| 0x17 | 对比度 Set_Contrast & Get_Contrast | 对比度配置 | Set： Cmd:2 Reply:0 | 参数1： 0x01：对比度自动模式 0x02：对比度手动模式 参数2： 0~100：对比度值 |  |
|  |  |  | Get： Cmd:0 Reply:2 |  |  |
| 0x18 | 缩放 Set_Zoom & Get_Zoom | 视频图像缩放 | Set： Cmd:9 Reply:0 | 参数1： 0x01：无限制变倍 10~80 ：（1~8倍，最小单位0.1倍） 参数2~3： 左上角X1 参数4~5： 左上角Y1 参数6~7： 右下角X1 参数8~9： 右下角Y1 | - 坐标点范围参考模组分辨率范围 - 10~80变倍情况下，左上角和右下角会计算中心坐标，故可以重复发送同样的X1和X2，Y1和Y2值 |
|  |  |  | Get： Cmd:0 Reply:9 |  |  |
| 0x1c | 模拟输出Analog_Output | 模拟输出 | Set： Cmd:2 Reply:0 | 参数1： 0x00：关闭 0x01：打开 参数2: 0x00：PAL 0x01：Ntsc |  |
|  |  |  | Get： Cmd:0 Reply:2 |  |  |
| 0x1e | 数字cmos输出 Digital_Output | 数字输出 | Set： Cmd:3 Reply:0 | 参数1： 0x00：关闭 0x01：打开 参数2: 0x01：BT656 0x02：YUV422（16bit） 0x05：temp14 |  |
|  |  |  | Get： Cmd:0 Reply:3 |  |  |
| 0x22 | temperature | temperature | Get： Cmd:0 Reply: 24 | 参数1~4： Sensor板温度值 参数5~8： AD板温度值 参数9~12： Fpga板温度 参数13~16： 镜头座温度 参数17~20： 挡片温度 参数21~24： TOUT温度 参数25~26： 中心灰度值（两点校正前） 参数27~28 平局灰度值（两点校正前） | - 温度都是有符号的浮点型 - 灰度值为16bit无符号 - VD64和VD641R为小端模式 - SF641R只支持Sensor板温度值，AD板温度值，中心灰度值，平局灰度值 |
| 0x26 | 3D设置 Set_3D& Get_3D | 3D开关以及3D等级 | Set： Cmd:2 Reply:0 | 参数1： 0x01：打开 0x02：关闭 |  |
|  |  |  | Get： Cmd:0 Reply:2 |  |  |
| 0x28 | 十字光标 | 十字光标开关 | Set： Cmd:5 Reply:0 | 参数1： 0：关闭 1：打开 参数2~3： X坐标 参数4~5： Y坐标 | - VD641和VD641R为小端模式 - X，Y坐标范围（0,X分辨率-1），（0，Y分辨率-1） |
|  |  |  | Get： Cmd:0 Reply:1 | 参数1： 0：关闭 非0：打开 |  |
| 0x2C |  | 竖纹校正 | Set： Cmd：1 Reply:0 | 参数1： 0: 无效 1：使能 |  |
| 0x80 | 保存配置 Save_Config | 保存相关配置 | Set： Cmd:1 Reply:0 | 参数1： 0x04：保存MTD数据 0x10~0x1f：环境参数配置 |  |
| 0x81 | 读取配置 Load_Config | 读取相关配置 | Set： Cmd：1 Reply:0 | 参数1： 0x03：恢复出厂设置 0x10~0x1f：环境参数配置 | 恢复出厂设置：将出厂配置覆盖开机配置，并且动态加载 读取恢复MTD为小面阵用 |
| 0x82 | 设备版本 Read_Version | 设备版本号 | Get： Cmd：0 Reply:8 | 参数1~8 以字符形势表示模组型号 |  |
|  |  |  | Set: Cmd:12 Reply:0 |  |  |
| 0x84 | 升级版本 UPdate | 升级软件版本，获取升级数据包及升级包数量 | 设置升级： Set： Cmd：2 Reply:2 | 参数1~2： 0x1~0xffff：上位机设置数据包数量 0x1~0xffff：模组获取指定包号数据 | 流程： - 上位机发2字节命令设置升级包包数量 - 模组收到包数量后发2字节应答包，2字节指明索取下一个 |
|  |  |  | 获取数据包 Set： Cmd：12800 Reply:2 | 参数1~2： 当前包号： 参数3~4： 有效数据长度 参数5~最后： 有效数据 |  |
|  |  |  |  | Reply： 参数1~2： 0x1~0xffff：模组获取指定包号数据 |  |
| 0x8D | 获取产品序列号 | 获取产品序列号 | Get： Cmd：0 Reply:15 | 参数1~15 以字符形势表示模组序列号 |  |
|  |  |  | Set： Cmd：15 Reply:0 |  |  |
| 0xa1 | 测温灰度坐标 | 测温灰度坐标点 | 设置灰度坐标： Cmd：8 Reply:0 | 参数1~2： 坐标X1 参数3~4： 坐标Y1 参数5~6： 坐标X2 参数7~8： 坐标Y2 | - 一共可设置2个点坐标 - X，Y坐标范围（0,X分辨率-1），（0，Y分辨率-1） |
| 0xa2 | 测温模式及状态 | 测试模式及测温状态 | 设置测温模式： Cmd：2 Reply:0 | 参数1： 0x00：关闭 0x01：打开 参数2： 采集频率：秒/次 | 采集频率最低5秒/次 |
|  |  |  | 获取测温模式及状态 Cmd：0 Reply:2 | 参数1： 0x00：关闭 0x01：打开 参数2： 0x01：测温完成 |  |
| 0xa3 | 实时测温数据 | 实时测温数据 | 获取温度： Cmd：0 Reply: 80 | 参数（1~4）： P1温度值 参数（5~8） P2温度值 参数（9~12） 中心点温度 参数（13~16） 温感1 参数（17~20） 温感2 参数（21~24） Tout 参数（25~28） 挡片均值 参数（29~32） 中心点灰度（两点校正前） 参数（33~36） 整帧均值 参数（37~40） VBB 参数（41~44） VBS 参数（45~48） VPB 参数（48~52） VREF 参数（53~56） 积分时间 参数（57~60） MTD有效标志 参数（61~64） P1灰度值 参数(65~68) P2灰度值 参数（69~72） 中心点灰度（两点校正后） 参数（73~76） 温感1（打 挡片时） 参数（77~80） 温感2（打 挡片时） | 注意： 这里提及参数，P1温度值，P2温度值，中心点温度，温感1，温感2和Tout都是float类型。挡片均值，VBB，VBS，VPB，VREF，积分时间，中心点灰度和整帧均值为无符号整形。VD641和VD641R为小端模式 |
| 0xa4 | 测温环境参数配置 | 测温环境参数配置 | 获取测温模式及状态 Cmd：0 Reply:2 | 参数1： 0x00：关闭 0x01：打开 参数2： 0x01：测温完成 | 注意： 这里提及参数都是float类型，VD641和VD641R为小端模式 整体温度修正，Tout修正温度，修灰度，测温校准 为小面阵用 用户直接修正温度，设置环境温度补偿值为MD16U用 |
|  |  |  | 获取： Cmd：1 Reply：5 |  |  |
| 0xa5 | 实时测温开关 | 实时测温开关 | 设置： Cmd：2 Reply：0 | 参数1： 0x00：关闭 0x01：同时开启测温及显示osd 0x02：只开启测温不显示osd 参数2: 0x00：最高温最低温都关闭 0x01:最高温打开，最低温关闭 0x02：最低温打开，最高温关闭 0x03：最高温最低温都打开 | VD641和VD641R为小端模式 |
|  |  |  | 获取： Cmd：0 Reply：2 |  |  |
| 0xa6 | 三点标定 | 三点标定设置及获取 | 获取： Cmd：0 Reply：12 | 获取float类型3挡温度值 | - VD641和VD641R为小端模式 - X，Y坐标范围（0,X分辨率-1），（0，Y分辨率-1） |
|  |  |  | 设置： Cmd：5 Reply：12 | 参数1： 1~3挡 参数2~3： X坐标 参数4~5： Y坐标 |  |

具体的串口命令格式请参考《大立VIVA系列模组协议》文档。

标准模组，上述控制指令，是通过PIN45/46实现的串口下行与上行。

UVC模组，控制指令的下行和上行是UVC的VC通道的下行和上行数据包，UVC的指令包是利用UVC的“对比度”调节指令进行传输的，每次只能且必须传输2个字节，所以，指令包长度（字节数）不是偶数时，需要在最后补零。另需特别注意发送指令的高低位问题，或调用SDK包进行控制。

- 上位机基本操作

模组提供了上位机软件，方便用户快速调试和演示功能，上位机软件的通信和控制，遵循《大立VIVA系列模组协议》。可通过串口模式以及UVC模式进行通讯。

6.1 设备连接

打开CameraConsole位机，选中VIVA系列中的SF641R进入“设备连接”界面，如下图：

图9 上位机设备连接控制页面

- 连接模组：串口版本选择设备列表中对应的串口设备，USB版本选择设备列表中的SF641R点击连接设备，上位机左下方提示“读取配置信息完成！”，表示创建通信端口成功。

- 配置文件：“保存”选项有“室内”、“室外”、“海天”、“天地”、“自定义1”和“自定义2”六个选项，每个选项保存不同的场景参数；在下拉菜单中，选择对应的场景保存参数后，模组断电重启后自动调用断电前一次保存的场景参数。

6.2 图像调整

打开CameraConsole上位机，进入“图像调整”界面，如下图：

图10 上位机图像调整控制页面

- 亮度：选择自动时亮度为50，且不可手动调整亮度值；选择手动时可设置亮度值，范围0～100；

- 对比度：选择自动时对比度为50，且不可手动调整对比度值；选择手动时可设置对比度值，范围0～100；

- 色标调整：有白热、黑热、聚变、彩虹、金秋、午日、铁红、琥珀、玉石、夕阳、冰火、油画、石榴、翡翠等14种色标可选，如下图所示：

图11 上位机伪彩调整页面

正极跟负极颜色相反；

热点阈值：在设置的范围内显示同一种颜色，范围0～255；

- 二维降噪：可开关控制，数值调整范围0～50，默认10，数字越大降噪能力越强，图像画面模糊程度越高；

图12 上位机二维降噪页面

- 竖纹校正：开启关闭可控，有效降低图像中的竖纹噪声，但图像画面细节会有些许损失；

- 电子变倍：可设置电子变倍倍数，精确到小数点后一位，范围1.0～8.0；倍数增大，图像放大，倍数减小，图像缩小；可以选择感兴趣的区域进行电子变倍：一是通过手动填入左上角、右下角坐标来框选目标区域进行电子变倍；二是通过点击“选择中心点坐标”框选目标区域，然后点击“确定”按钮来进行区域电子变倍；

- 图像翻转：

## 有正常、左右、上下、镜像可选；

- 增强等级：0～255可调，默认64，数值越大，细节增强越明显。

图13上位机增强等级调整页面

- 图像输出：

数字输出帧率：25Hz；

CMOS开关：有开、关可选；

CMOS数据：有BT656 8、YUV422 16、TEMP 14 可选；

LVDS开关：预留；

LVDS数据：预留；

模拟输出开关：有开、关可选；

模拟输出数据：有PAL、NTSC可选。

6.3 校正设置

打开CameraConsole上位机，进入校正设置界面，如下图：

图14 上位机校正设置页面

- 单点校正：

自动校正：自动校正选择“关”，不进行自动校正；自动校正选择“开”，按照设置的时间间隔和温度变化进行校正。时间间隔的取值范围是10～3600，单位为秒，即间隔设置的时间，自动触发一次快门闭合后打开，并进行单点校正。温度变化的取值范围是0.01～5.00，单位为℃，即模组检测到内部温度每变化设置的度数后，自动触发一次快门闭合后打开，并进行单点校正。时间间隔和温度变化两者互补，任意一个条件成立都会触发单点校正，触发单点校正后时间和温度的统计量都清零重新开始计算。

手动校正：点击手动校正时，设备采用内部快门进行校正；

外部校正：用外部热量均匀平面挡在镜头前，点一次“外部校正”，用外置均匀热源做一次单点非均匀性校正。

- 测温范围选择：

有“室温”、“高温”、“低温”和“自动”选项。“室温段”的测温范围是：-20℃～+150℃；“高温段”的测温范围是：+100℃～+550℃；模组默认选择“室温段”选项。

6.4 测温设置

打开CameraConsole上位机，进入测温设置界面，如下图：

图15 上位机测温设置页面

- 坐标点选择：模组提供P1、P2两个任意测温坐标点，在X、Y轴坐标框内输入相应数值点击确定即可配置，X轴范围1～640、Y轴范围1～512；

- 环境参数配置：有全屏发射率、距离、大气温度、反射温度、相对湿度共五个参数可配置，可分别单独配置，也可点击“参数配置”一起配置；如下图所示：

全屏发射率：0.01～1.00可配；

距离：单位米，0.1～999.9可配；

大气温度：单位℃，-20.0～60.0可配；

反射温度：单位℃，-100.0～6000.0可配；

相对湿度：0.0～100.0可配；

- 获取实时信息：在框内输入获取信息的频率 ：如1000代表以1s/条更新实时温度信息；勾选“获取实时信息”，在此区域将显示P1温度、P2温度、中心点温度，如下图所示：

- 光标显示/实时测温开关：“开关”为总开关，决定是否开启测温功能，此开关打开，测温开启，视频画面中（YUV422及模拟视频）默认显示中心点和P1、P2点测温；最高温开关：控制全屏最高温显示打开与否；最低温开关：控制全屏最低温显示打开与否。

- 出货清单

- 红外热像仪组件

- 配件线缆

- 包装纸盒

- 光盘（用户手册电子档，大立VIVA协议电子档）

- 对于UVC模组，提供SDK二次开发包和VCDemo